## Eventos
ID | Fecha del evento | Fecha registro | Creado | N° Inv. | Equipo | Servicio | Tipo | Resultado | Estado equipo | Ejecutor | Folio SIGEM | N° Envío | N° OC | N° Cotización | Empresa | Técnico | Observación | Oficial | Creado por
1 | 27-06-2025 | 27-06-2025 | 26-06-2025, 08:00:00 p. m. | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Solicitud de trabajo |  | no operativo | Cristina Rozas Urrutia | 2025-121109-19-11848 | [5 empty] | EQUIPO ALERTA FALLO DE DOSIFICACION DE O2 Y AIRE, SE SOLICITA REPARAR | Sí | Cristian
2 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 09-09-2025, 09:00:00 p. m. | 2-120325 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | Sí | Cristian
3 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 29-10-2025, 09:00:00 p. m. | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | C3 | no operativo | Marco Ulloa | [7 empty] | Sí | Cristian
4 | 22-12-2025 | 22-12-2025 | 21-12-2025, 09:00:00 p. m. | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Visita técnica |  | no operativo | Cristina Rozas Urrutia |  |  |  |  | DRAGER CHILE LIMITADA |  | Se retiran sensor de presion, pdpdmgslo y sus sellos y vmixN2O a petición del cliente para dejar operativa la maquina ARYA-0174. Se debe reponersesnores extraidos, reemplazar sensores de presion de O2 AIr, sensor Ptank y tarjeta de mezclador. Además equipo requiere reemplazo de brazo articulado y codo de conexión de circuito paciente. | Sí | Cristian
5 | 04-03-2026 | 04-03-2026 | 03-03-2026, 09:00:00 p. m. | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Orden de Compra |  | no operativo | Cristina Rozas Urrutia |  |  | 1488-280-TD26 |  | DRAGER CHILE LIMITADA |  |  | Sí | Cristian
6 | 31-03-2026 | 31-03-2026 | 30-03-2026, 09:00:00 p. m. | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | C3 | no operativo | Cristina Rozas Urrutia | [7 empty] | Sí | Cristian
7 | 01-04-2026 | 01-04-2026 | 31-03-2026, 09:00:00 p. m. | 2-120325 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Mantención preventiva | Si | no operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | Equipo con falla de software se requiere enviar a santiago para revisar | Sí | Cristian
8 | 06-04-2026 | 06-04-2026 | 05-04-2026, 08:00:00 p. m. | 200717-005511 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | Horas ventilador 4383 horas, compresor 76 | Sí | Cristian
9 | 11-04-2026 | 11-04-2026 | 10-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-112001 | Desfibrilador | Urgencia Adulto | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
10 | 11-04-2026 | 11-04-2026 | 10-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119182 | Desfibrilador | Pabellón (Recuperación) | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Se recomienda cambio de la perilla. Soporte metálico del suero perteneciente al carro de paro, se encuentra quebrado en el bloqueo | Sí | Cristian
11 | 11-04-2026 | 11-04-2026 | 10-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119179 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
12 | 11-04-2026 | 11-04-2026 | 10-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119181 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
13 | 11-04-2026 | 11-04-2026 | 10-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-024418 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | no operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Equipo no cuenta con cable ECG, se debe cambiar bateria | Sí | Cristian
14 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | 12-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-006472 | Desfibrilador | Hemodiálisis (Prestado a SAMU) | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | 1 bateria instalada | Sí | Cristian
15 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | 12-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-113491 | Desfibrilador | SAMU | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
16 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | 12-04-2026, 08:00:00 p. m. | 121010-019639 | Desfibrilador | SAMU | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
17 | 14-04-2026 | 14-04-2026 | 13-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-112000 | Desfibrilador | SAMU | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
18 | 20-04-2026 | 20-04-2026 | 19-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-117815 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | OBSERVACIONES: • En cliente, se realiza mantención preventiva con las siguientes pruebas: -Revisión aspecto general. -Seguridad eléctrica. -Prueba de puesta en marcha 100%. -Prueba de auto chequeo del equipo. -Se realiza en modo servicio: Calibración de flujo, calibración de Pi, Pe, y Pu. -Prueba de funcionamiento del mecanismo de la válvula flush y flujo. -Prueba de funcionamiento del analizador de gases. -Chequeo del dosificador de gases fresco. -Prueba detección de falla de fuga del sistema respirador. -Prueba de funcionamiento de la pantalla, teclas, led y botón giratorio. -Chequeo batería de respaldo. -Se realiza pruebas de funcionamientos ventilatorios y parámetros. -Chequeo parámetros de presiones, flujos y volúmenes FiO2. -Prueba de funcionamiento de alarma visual y audible. -Pruebas superadas. | Sí | Cristian
19 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 26-04-2026, 08:00:00 p. m. | 2-121624 | DEA | Gestión de Pacientes | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
20 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | 27-04-2026, 08:00:00 p. m. | 121010-019243 | DEA | SAMU | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
21 | 07-05-2026 | 07-05-2026 | 06-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119180 | Desfibrilador | Pabellón CMA | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
22 | 07-05-2026 | 07-05-2026 | 06-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-121624 | DEA | Gestión de Pacientes | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
23 | 11-05-2026 | 11-05-2026 | 10-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120768 | Desfibrilador | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | se repara conector de alimentación, se instala nueva bateria | Sí | Cristian
24 | 13-05-2026 | 13-05-2026 | 12-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-112280 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | se cambia perilla de seleccion, se cambia cable de poder | Sí | Cristian
25 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-112541 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | reposicion de manguera y manguito PNI | Sí | Cristian
26 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119741 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | cambio de cable ECG | Sí | Cristian
27 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119743 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
28 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119744 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
29 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120577 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
30 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120574 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Sin soporte de cargadores | Sí | Cristian
31 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120573 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | sin soporte de cargadores | Sí | Cristian
32 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120572 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | sin soporte de cargadores | Sí | Cristian
33 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120245 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Se refuerza cargador a soporte de fuente de poder, se cambia el cable ECG | Sí | Cristian
34 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120249 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Se cambia el cable de red, se cambia cable e interfase de ECG | Sí | Cristian
35 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120248 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
36 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120246 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | sin tapa lateral, se refuerza cargador a soporte | Sí | Cristian
37 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120244 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Se aseguran los cargadores al soporte, se cambia manguera y manguito PANI | Sí | Cristian
38 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120247 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Se reinstala soporte de cargadores, se cambia manguera PANI | Sí | Cristian
39 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120575 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Sin soporte de cargadores, se cambia interfase y sensor SPO2 | Sí | Cristian
40 | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120576 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [6 empty] | Sin soporte de cargadores, se cambia interfase y sensor SPO2 | Sí | Cristian
41 | 22-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026, 08:00:00 p. m. | 121010-024575 | DEA | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
42 | 22-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-134460 | DEA | CDT | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
43 | 22-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-134461 | DEA | CDT | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
44 | 22-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026, 08:00:00 p. m. | 121010-024574 | Monitor Multiparámetros | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Mantención preventiva | Si | operativo | Carlos Bahamondes Seguel | [7 empty] | Sí | Cristian
45 | 22-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-120325 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Solicitud de trabajo |  | no operativo | Ricardo Matus Aroca | 2026-121109-19-9459 | [5 empty] | EQUIPO NO PASA MANTENCIÓN PREVENTIVA. SE DEBE ACTUALIZAR SOFTWARE | Sí | Cristian
46 | 19-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-017350 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | Observaciones: Canister de cal sodada recibido desarmado, sin cal ni filtro rojo. Conector de trampa de agua roto (reemplazado en sitio). Rodamientos sueltos en riel de VGC. Riel de cajón suelto. Regulador de oxígeno al límite de rango. Sistema interlock sin barra intermedia. Baterías con voltaje y duración dentro de rango, pero sistema arroja alarma. Las observaciones no afectan el funcionamiento normal. Equipo operativo. Recomendaciones: Reemplazar rodamientos y riel de cajón de VGC. Reemplazar regulador de oxígeno. Reemplazar baterías. Pendientes: Cotizar repuestos para las reparaciones. Reparar sistema interlock (instalación de barra intermedia). | Sí | Cristian
47 | 20-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-118822 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | En cliente, se realiza mantención preventiva y se ejecutan las siguientes pruebas: -Prueba de encendido. -Seguridad eléctrica. -Prueba de chequeo inicial. -Prueba de funcionamiento del módulo de gases. -Prueba de funcionamiento de las baterías. -Prueba de funcionamiento de la pantalla ECD, LED y teclas. -Prueba de funcionamiento de la pantalla LCD del mezclador de gases. -Prueba de funcionamiento de alarmas. -Prueba de funcionamiento de los modos ventilatorios. -Chequeo final. Se superan todas las pruebas, equipo operativo. | Sí | Cristian
48 | 20-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-118850 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | TEXTO ORIGINAL: En cliente, se realiza mantención preventiva con las siguientes pruebas: -Prueba de encendido. - Seguridad eléctrica. -Prueba de chequeo inicial. -Prueba de funcionamiento del módulo de gases. -Prueba de funcionamiento de las baterías. -Prueba de funcionamiento de la pantalla ECD, LED y teclas. -Prueba de funcionamiento de la pantalla LCD del mezclador de gases. - Prueba de funcionamiento de alarmas. -Prueba de funcionamiento de los modos ventilatorios. - Chequeo final. Equipo supera todas las pruebas. Fuga man/spont se rencuentra cerca de límites permitidos por lo que se recomienda reemplazo de kit de sistema respiratorio. Además, se recomienda reemplazo de baterías con durabilidad reducida. En mesa de trabajo se pueden observar grietas. Equipo operativo. OBSERVACIONES: • En cliente, se realiza mantención preventiva con las siguientes pruebas: -Prueba de encendido. - Seguridad eléctrica. -Prueba de chequeo inicial. -Prueba de funcionamiento del módulo de gases. -Prueba de funcionamiento de las baterías. -Prueba de funcionamiento de la pantalla ECD, LED y teclas. -Prueba de funcionamiento de la pantalla LCD del mezclador de gases. - Prueba de funcionamiento de alarmas. -Prueba de funcionamiento de los modos ventilatorios. - Chequeo final. • Equipo supera todas las pruebas. • En mesa de trabajo se pueden observar grietas. • Equipo operativo. RECOMENDACIONES: • Fuga man/spont se rencuentra cerca de límites permitidos por lo que se recomienda reemplazo de kit de sistema respiratorio. • Además, se recomienda reemplazo de baterías con durabilidad reducida. | Sí | Cristian
49 | 27-02-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-117812 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Solicitud de trabajo |  | no operativo | Cristina Rozas Urrutia | 19-3788 | [6 empty] | Sí | Cristian
50 | 03-03-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-117812 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Envío a Serv. Técnico |  | no operativo | Cristina Rozas Urrutia | 19-3788 | 59 |  |  | DRAGER |  |  | Sí | Cristian
51 | 30-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-124762 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Mantención preventiva | C8 | operativo | Daniel Díaz Neira | [7 empty] | No | Cristian
52 | 30-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-121002 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Mantención preventiva | C8 | operativo | Daniel Díaz Neira | [7 empty] | No | Cristian
53 | 30-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-118718 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Mantención preventiva | C8 | operativo | Daniel Díaz Neira | [7 empty] | No | Cristian
54 | 27-04-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-119888 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Envío a Serv. Técnico |  | no operativo | Ricardo Matus Aroca | 19-21281 | 130 |  |  | MEDTRONIC |  | FALLA EN LA PANTALLA | Sí | Cristian
55 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026, 08:00:00 p. m. | 2-125250 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Visita técnica |  | operativo | Ricardo Matus Aroca | [6 empty] | INSTALACION DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE PASANDO DE 1.06.10 A 1.06.15 | Sí | Cristian
56 | 05-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 08:46:22 a. m. | 2-120938 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
57 | 05-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 08:47:14 a. m. | 2-120940 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
58 | 05-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 08:47:41 a. m. | 2-119687 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
59 | 05-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 08:48:14 a. m. | 2-120943 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
60 | 06-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:21:55 p. m. | 2-120936 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
61 | 12-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:36:16 a. m. | 2-128044 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Mantención preventiva | Si | operativo | Cristián Beltrán Oviedo | [7 empty] | Sí | Cristian
62 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:54:12 a. m. | 2-115361 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | Sí | Cristian
63 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:40:32 a. m. | 2-116071 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
64 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:54:58 a. m. | 2-116071 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
65 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:55:28 a. m. | 2-116019 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
66 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:58:00 a. m. | 2-116022 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
67 | 21-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:58:49 a. m. | 2-116023 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
68 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:59:33 a. m. | 2-116024 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
69 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 11:59:50 a. m. | 2-016566 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
70 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:00:14 p. m. | 2-112138 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
71 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:00:37 p. m. | 2-115788 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
72 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:00:57 p. m. | 2-115786 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
73 | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:01:13 p. m. | 2-115784 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
74 | 18-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:01:27 p. m. | 2-115785 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
75 | 19-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:01:48 p. m. | 2-115787 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
76 | 18-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:17:54 p. m. | 2-116021 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
77 | 20-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:18:15 p. m. | 2-116017 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
78 | 20-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:18:39 p. m. | 2-024094 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
79 | 19-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:19:01 p. m. | 2-112141 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
80 | 20-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:19:25 p. m. | 2-112137 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
81 | 18-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:19:45 p. m. | 2-022133 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
82 | 18-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:20:07 p. m. | 2-116070 | Incubadora | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Tito Millapán Riquelme | [7 empty] | No | Cristian
83 | 07-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:22:28 p. m. | 2-116294 | Ventilador Mecánico | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
84 | 07-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:26:27 p. m. | 2-116289 | Ventilador Mecánico | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian
85 | 07-05-2026 | 28-05-2026 | 28-05-2026, 12:26:51 p. m. | 2-116288 | Ventilador Mecánico | Neonatología | Mantención preventiva | Si | operativo | Ricardo Matus Aroca | [7 empty] | No | Cristian

## Pendientes
ID | N° Inv. | Equipo | Servicio | Tipo | Descripción | Ejecutor | Fecha creación | Fecha compromiso | Fecha cierre | Estado | Origen
1 | 121010-020241 | DEA | SAMU | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario Enero hasta Abril | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
2 | 2-001551 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | Pauta de monitoreo enero, febrero, abril y mayo | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
3 | 2-134461 | DEA | CDT | Documento faltante | Pauta de monitoreo Enero, Febrero,, Marzo, Abril, Mayo | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
4 | 121010-019243 | DEA | SAMU | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario meses noviembre, diciembre (2025) enero, febrero, marzo, abril (2026) | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
5 | 2-121624 | DEA | Gestión de Pacientes | Documento faltante | Pauta de monitoreo | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
6 | 2-112273 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario enero y febrero | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 29-05-2026 | — | abierto | manual
7 | 2-124605 | DEA | Gestión de Pacientes | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
8 | 2-134460 | DEA | CDT | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario abril y mayo | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 09-06-2026 | — | abierto | manual
9 | 2-112274 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | pauta de monitoreo diario de enero, febreo, abril y mayo |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
10 | 2-112275 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario abril y mayo |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
11 | 2-112276 | DEA | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | Gestión general | paura de monitoreo diario de enero, febreo, abril y mayo |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
12 | 2-112277 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | pauta de monitoreo diario de enero, febrero, abril y mayo |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
13 | 2-112278 | DEA | Prevención de Riesgos | Documento faltante | pauta de monitoreo diario de enero, febrero, abril y mayo |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
14 | 2-024418 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Gestión general | Solicitar al servicio que haga la solicitud de trabajo e informar |  | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
15 | 2-126872 | Monitor Multiparámetros | Medicina Física y Rehabilitación | Reprogramación MP | Sacar reprogramación, MP le correspondia en Abril | Cristián Beltrán Oviedo | 26-05-2026 | 26-05-2026 | — | abierto | manual
16 | 2-134465 | DEA | SAMU | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario Abril | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
17 | 2-117973 | DEA | Gestión de Pacientes | Documento faltante | Pauta de monitoreo diario | Carlos Bahamondes Seguel | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
18 | 200717-005511 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Documento faltante | Falta firma del servicio clinico | Cristián Beltrán Oviedo | 26-05-2026 | 27-05-2026 | — | abierto | manual
19 | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Gestión general | Consultar estado | Cristina Rozas Urrutia | 26-05-2026 | 02-06-2026 | — | abierto | manual
20 | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Reprogramación MP | Reprogramar MP por causal C3 — Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios. Sin fecha definida, depende del reintegro del equipo al servicio. | Marco Ulloa | 27-05-2026 | — | — | creado | manual
21 | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Reprogramación MP | Reprogramar MP por causal C3 — Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios. Sin fecha definida, depende del reintegro del equipo al servicio. | Cristina Rozas Urrutia | 27-05-2026 | — | — | creado | manual
22 | 2-117815 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Gestión general | Durante mantención preventiva se instala repuesto de freno, sin embargo, queda pendiente instalación de pieza en custodia de cliente |  | 27-05-2026 | — | — | abierto | manual
23 | 2-017350 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Gestión general | Cotizar repuestos para las reparaciones |  | 27-05-2026 | — | — | creado | manual
24 | 2-017350 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Gestión general | Reparar sistema interlock (instalación de barra intermedia) |  | 27-05-2026 | — | — | creado | manual
25 | 2-124762 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Documento faltante | Entregado a daniel, falta la firma de marco | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 03-06-2026 | — | abierto | manual
26 | 2-124762 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Reprogramación MP | Reprogramar MP por causal C8 — Contingencia hospitalaria. Reprogramación dentro del mes siguiente (norma PMP). | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 31-05-2026 | — | creado | manual
27 | 2-121002 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Documento faltante | entregado a daniel, falta firma de marco | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 03-06-2026 | — | abierto | manual
28 | 2-121002 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Reprogramación MP | Reprogramar MP por causal C8 — Contingencia hospitalaria. Reprogramación dentro del mes siguiente (norma PMP). | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 31-05-2026 | — | creado | manual
29 | 2-118718 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Documento faltante | documento entregado a daniel, falta la firma de marco | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 03-06-2026 | — | abierto | manual
30 | 2-118718 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Reprogramación MP | Reprogramar MP por causal C8 — Contingencia hospitalaria. Reprogramación dentro del mes siguiente (norma PMP). | Daniel Díaz Neira | 27-05-2026 | 31-05-2026 | — | creado | manual
31 | 2-117973 | DEA | Gestión de Pacientes | Gestión general | Cambiar la etiqueta de la carpeta, no tiene el numero de inventario | Cristián Beltrán Oviedo | 28-05-2026 | 01-06-2026 | — | abierto | manual
32 | 2-110571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Reprogramación MP | Sacar reprogramación | Cristián Beltrán Oviedo | 28-05-2026 | 28-05-2026 | — | abierto | manual
33 | 2-120946 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Reprogramación MP | abril | Cristián Beltrán Oviedo | 28-05-2026 | 28-05-2026 | — | abierto | manual
34 | 2-120943 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Reprogramación MP | abril | Cristián Beltrán Oviedo | 28-05-2026 | 28-05-2026 | — | abierto | manual

## Ciclos correctivos
Folio SIGEM | N° Inv. | Estado | Apertura | Cierre | Ingeniero asignado | Descripción inicial
2025-121109-19-11848 | 2-117816 | abierto | 27-06-2025 | — | Cristina Rozas Urrutia | EQUIPO ALERTA FALLO DE DOSIFICACION DE O2 Y AIRE, SE SOLICITA REPARAR
2026-121109-19-9459 | 2-120325 | abierto | 22-05-2026 | — | Ricardo Matus Aroca | EQUIPO NO PASA MANTENCIÓN PREVENTIVA. SE DEBE ACTUALIZAR SOFTWARE
19-3788 | 2-117812 | abierto | 27-02-2026 | — | Cristina Rozas Urrutia